## 固有状态
序号 | 接口名称 | 设计名称 | 数据类型 | 接口说明
1 | 束组编码 | bundleNo | String | 束组编码对照《重大装置光学工程设计规范手册》（GYB 63-2019）
2 | 子束编码 | laserNo | String | 子束编码对应《重大装置光学工程设计规范手册》（GYB 63-2019）中的子束代码Z1～Z4、Y1～Y4，如果不属于子束则省略子束编码（即仅为束组编码）
3 | 系统/分系统编码 | systemNo | String | 系统软件编码[分系统软件编码]，编码参见《重大装置电气工程设计规范手册》（GYB 65A-2020）的表1
4 | 关联设备名 | subDevList | String | Json类型，需要访问的其他服务名列表，如["MCLA_A01Y3/Moter/01","MCLA_A01Z2/Moter/02"]
5 | 支持型号列表 | modelList | Array of String | 设备型号列表
6 | 当前型号 | currentModel | String | simlator;配置错误则state显示UNKNOWN，status显示"error，model supported: xxx"
7 | 设备连接信息 | connectString | String | 连接硬件设备所需的信息（信息内容根据硬件设备型号确定） JSON对象格式字符串，例如{“ip”:”127.0.0.1”,”port”:"4001”}
8 | 错误编码信息 | errorDict | String | JSON对象格式字符串，例如： { "1001":"xxx", "1002":"xxx", }
9 | 设备安装位置描述 | devicePosition | DevString | 用于描述设备的安装位置
10 | 设备出厂日期 | deviceProductDate | DevString | 描述设备出厂日期
11 | 设备上线日期 | deviceInstallDate | DevString | 描述设备上线日期
12 | 模拟模式 | simulatorMode | DevBool | 是否使用模拟模式
13 | 设备连接信息 | connectString | String | JSON对象格式字符串，例如{"ip":"192.168.0.8","port":"4840"}

## 属性
序号 | 接口名称 | 设计名称 | Attribute类型 | 数据类型 | 读写（R/W） | 接口说明
1 | 设备状态 | State |  | DevState | R | 设备状态：连接状态ON、断开状态OFF、上电状态OPEN、运动状态RUNNING、下电状态CLOSE、未知状态UNKOWN、故障状态FAULT（请仔细描述清楚状态） 设备服务软件至少实现四个 State：设备不在线(UNKNOWN)、在线不工作(OFF)、在线工作(ON)、故障(FAULT)
2 | 设备状态描述 | Status | Scalar | DevString | R | 设备状态内涵描述
3 | 自检状态 | selfCheckState | Scalar | DevLong | R | enum SelfCheckState{ IDLE=0, /// 程序启动时初始状态 CHECKING=1,/// 自检进行时 SUCCEED=2, /// 自检通过 WARNING=3, /// 自检通过，有报警但可用 FAILED=4 /// 自检不通过 }
4 | 自检描述 | selfCheckStatus | Scalar | DevString | R | 自检结果描述
5 | 组合属性 | groupAttributeJson | Scalar | DevString | R | 设备attribute的名和值的集合，JSON对象。 所有设备服务均提供该接口，用于一次获取多个attribute的值（主要考虑聚合Scalar类型Attribute，特别是常用的、关键的attribute） { attr1name: value1, attr2name: value2, ...... }
6 | 运行模式 | mode | Scalar | DevShort | R | 0-自动模式 1-手动模式
7 | 申请通排风状态 | requestVentilationAndExhaustState | Scalar | DevBoolen | R
8 | 申请净化状态 | requestPurificationState | Scalar | DevBoolen | R
9 | 申请特排状态 | requestSpecialExhaustState | Scalar | DevBoolen | R
10 | 申请关电状态 | requestPowerOffState | Scalar | DevBoolen | R
11 | 抽真空状态 | vacuumState | Scalar | DevBoolen | R
12 | 放气状态 | exhaustState | Scalar | DevBoolen | R
13 | 通排风状态 | ventilationAndExhaustState | Scalar | DevBoolen | R
14 | 流洗状态 | washState | Scalar | DevBoolen | R
15 | 当前流洗次数 | washNumber | Scalar | DevShort | R
16 | 流洗高压值设置 | washHighSetting | Scalar | DevDouble | R
17 | 流洗低压值设置 | washLowSetting | Scalar | DevDouble | R
18 | 流洗次数设置 | washNumberSetting | Scalar | DevShort | R
19 | 流洗高压等待时间设置 | washHighWaitTimeSetting | Scalar | DevShort | R
20 | 全量程规管选择设置 | fullRangeGaugeSelectSetting | Scalar | DevShort | R
21 | 自动流程摆阀选择设置 | pendulumValveSelectSetting | Scalar | DevShort | R
22 | 真空腔体阈值设置 | vacuumChamberThresholdSetting | Scalar | DevDouble | R
23 | 低温泵腔体真空度阈值设置 | cryoPumpChamberVacuumThresholdSetting | Scalar | DevDouble[4] | R
24 | 低温泵一级冷头温度阈值设置 | primaryColdHeadTemperatureThresholdSetting | Scalar | DevDouble[4] | R
25 | 低温泵二级冷头温度阈值设置 | secondaryColdHeadTemperatureThresholdSetting | Scalar | DevDouble[4] | R
26 | 真空计 | vacuumGauge | spectrum | DevDouble[6] | R | 主腔体4个,电离室2个
27 | 压力传感器 | pressureSensor | spectrum | DevDouble[6] | R | [0] 主腔体压力传感器，[1]靶件转移压力传感器 [2] 探测器压力传感器 [3]水路压力传感器压力 [4]氮气路压力传感器压力 [5] 压缩空气压力传感器压力
28 | 低温泵温度 | lowPumpTemperature | spectrum | DevDouble[8] | R | [0]:低温泵1温度1 [1]:低温泵1温度2 [2]:低温泵2温度1 [3]:低温泵2温度2 []:…. | 电离室为：蓝色
29 | 低温泵真空度 | lowPumpVacuumDegree | spectrum | DevDouble[4] | R | [0]:低温泵1真空度 {1}:低温泵2真空度 [2]... | 低温泵：绿色
30 | 排气阀状态 | exhaustValveState | spectrum | DevBoolen[10] | R | 0-净化排气阀 1-特排排气阀 2-粗抽排气阀 3-放空阀 4-靶件转移放气阀 5-1#前级排气阀 6-2#前级排气阀 7-3#前级排气阀 8-4#前级排气阀 9- 探测器放气阀 | X/γ射线监测：
31 | 排气阀开到位状态 | exhaustValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[10] | R | 0-净化排气阀 1-特排排气阀 2-粗抽排气阀 3-放空阀 4-靶件转移放气阀 5-1#前级排气阀 6-2#前级排气阀 7-3#前级排气阀 8-4#前级排气阀 9- 探测器放气阀
32 | 排气阀关到位状态 | exhaustValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[10] | R | 0-净化排气阀 1-特排排气阀 2-粗抽排气阀 3-放空阀 4-靶件转移放气阀 5-1#前级排气阀 6-2#前级排气阀 7-3#前级排气阀 8-4#前级排气阀 9- 探测器放气阀
33 | 角阀状态 | angleValveState | spectrum | DevBoolen[6] | R | 0-靶转移角阀状态 1:电离室1角阀 2：电离室2角阀 3：探测器角阀 4:1#前级泵角阀 5：2#前级泵角阀
34 | 角阀开到位状态 | angleValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[6] | R | 0-靶转移角阀状态 1:电离室1角阀 2：电离室2角阀 3：探测器角阀 4:1#前级泵角阀 5：2#前级泵角阀
35 | 角阀关到位状态 | angleValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[6] | R | 0-靶转移角阀状态 1:电离室1角阀 2：电离室2角阀 3：探测器角阀 4:1#前级泵角阀 5：2#前级泵角阀
36 | 闸板阀状态 | gateValveState | spectrum | DevBoolen[9] | R | 0-特排闸板阀 ，1-靶件转移闸板阀 2- 靶室联通闸板阀 3-1#手套箱闸板阀 4-2#手套箱闸板阀 5-3#手套箱闸板阀 6-4#手套箱闸板阀 7-5#手套箱闸板阀 8- 探测器闸板阀
37 | 闸板阀开到位状态 | gateValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[9] | R | 0-特排闸板阀 ，1-靶件转移闸板阀 2- 靶室联通闸板阀 3-1#手套箱闸板阀 4-2#手套箱闸板阀 5-3#手套箱闸板阀 6-4#手套箱闸板阀 7-5#手套箱闸板阀 8- 探测器闸板阀
38 | 闸板阀关到位状态 | gateValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[9] | R | 0-特排闸板阀 ，1-靶件转移闸板阀 2- 靶室联通闸板阀 3-1#手套箱闸板阀 4-2#手套箱闸板阀 5-3#手套箱闸板阀 6-4#手套箱闸板阀 7-5#手套箱闸板阀 8- 探测器闸板阀
39 | 粗抽截止阀状态 | coarsePumpingShutoffValveState | Scalar | DevBoolen | R
40 | 粗抽截止阀开到位状态 | coarsePumpingShutoffValveOpenLimitState | Scalar | DevBoolen | R
41 | 粗抽截止阀关到位状态 | coarsePumpingShutoffValveCloseLimitState | Scalar | DevBoolen | R
42 | 特排通风阀状态 | specialVentilationValveState | Scalar | DevBoolen | R
43 | 特排通风阀开到位状态 | specialVentilationValveOpenLimitState | Scalar | DevBoolen | R
44 | 特排通风阀关到位状态 | specialVentilationValveCloseLimitState | Scalar | DevBoolen | R
45 | 泵开关状态 | pumpState | spectrum | DevBoolen[11] | R | 0-螺杆泵 1-罗茨泵 2-5：前级泵索引 6-9：低温泵索引 10:分子泵
46 | 泵的上电状态 | pumpPowerState | spectrum | DevBoolen[11] | R | 0-螺杆泵 1-罗茨泵 2-5：前级泵索引 6-9：低温泵索引 10:分子泵
47 | 泵转速 | pumpRpm | spectrum | DevDouble[2] | R | 0-螺杆泵转速 1-罗茨泵转速
48 | 其他设备通信异常状态 | otherCommunicationState | spectrum | DevBoolen[7] | R | 0-罗茨泵 1-真空计1 2-真空计2 3-真空计3 4-亚德客阀门 5-电离室1 6-电离室2
49 | 总控允许 | remoteControlPermission | spectrum | DevBoolen[5] | R | [0]:靶室连通,[1]:抽真空，[2]:放气, [3]:通排风 [4]流洗
50 | 本地允许 | localControlPermission | spectrum | DevBoolen[5] | R | [0]:靶室连通,[1]:抽真空，[2]:放气, [3]:通排风 [4]流洗
51 | 管道压强 | pipePressure | spectrum | DevDouble[2] | R | 0-特排管道压强 1-净化管道压强
52 | 靶室真空度 | targetChamberVacuum | Scalar | DevDouble | R
53 | 水流量计流量 | waterFlowMeterFlowRate | spectrum | DevDouble[18] | R | 0-16: 水流量计流量分路索引 17:总水流量计流量
54 | 水路电磁阀状态 | waterSolenoidValveState | spectrum | DevBoolen[35] | R | 0-33:水路电磁阀分路索引 34-总水路电磁阀
55 | 水流量计通信异常状态 | waterFlowMeterCommunicationState | spectrum | DevBoolen[18] | R | 0-16: 水流量计分路索引 17:总水流量计索引
56 | 冷却水温度 | coolingWaterTemperature | spectrum | DevDouble[2] | R | 0-冷却水进水温度 1-冷却水出水温度
57 | 摆阀开关状态 | pendulumValveState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:摆阀索引
58 | 摆阀开到位状态 | pendulumValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:摆阀索引
59 | 摆阀关到位状态 | pendulumValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:摆阀索引
60 | 粗抽阀开关状态 | coarsePumpingValveState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:粗抽阀索引
61 | 粗抽阀开到位状态 | coarsePumpingValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:粗抽阀索引
62 | 粗抽阀关到位状态 | coarsePumpingValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:粗抽阀索引
63 | 吹扫阀开关状态 | purgeValveState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:吹扫阀索引
64 | 压机上电状态 | compressorPowerState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：压机索引
65 | 压缩机水流量信号 | compressorWaterFlowSignal | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：压机索引 1-正常
66 | 压缩机热保护信号 | compressorThermalProtectionSignal | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：压机索引 1-正常
67 | 压缩机运行状态 | compressorRunningState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：压机索引 1-正常
68 | 前级泵复位输出状态 | prePumpResetState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：前级泵索引
69 | 低温泵可用 | pumpAvailable | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：低温泵索引
70 | 低温泵再生模式 | pumpRegenerationMode | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：低温泵索引 1-含氚 0-不含
71 | 低温泵再生阶段 | pumpRegenerationStage | spectrum | DevString[4] | R | 0-3：低温泵索引
72 | 低温泵运行状态 | pumpRunningState | spectrum | DevString[4] | R | 0-3：低温泵索引
73 | 低温泵急停状态 | pumpEMOState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3：低温泵索引
74 | 低温泵运行模式 | pumpRunningMode | Scalar | DevBoolen | R | false-手动 true-自动
75 | 低温泵吹扫时间 | pumbSweepTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
76 | 低温泵重吹时间 | pumbRepeatSweepTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
77 | 低温泵重吹扫次数 | pumbRepeatSweepNumber | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
78 | 低温泵基础压力 | pumbBasePressure | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
79 | 低温泵压升率 | pumbPressureRatio | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
80 | 低温泵保压循环次数 | pumbKeepPressureRepeatNumber | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
81 | 低温泵停机吹扫时间 | pumbStopSweepTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
82 | 低温泵停机抽空时间 | pumbStopExhaustTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
83 | 低温泵停机抽空循环次数 | pumbStopExhaustCycleNumber | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
84 | 低温泵含氚吹扫时间 | pumpTritiumSweepTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
85 | 低温泵含氚粗抽时间 | pumpTritiumRoughTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
86 | 低温泵含氚基础压力 | pumpTritiumBasePressure | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
87 | 低温泵标准吹扫时间 | pumpNormalSweepTime | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
88 | 低温泵标准基础压力 | pumpNormalBasePressure | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3:低温泵索引
89 | 连通阀开关状态 | connectingValveState | spectrum | DevBoolen[3] | R | 0-真空连通阀 1-2：亚德客连通阀索引
90 | 连通阀开到位状态 | connectingValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[3] | R | 0-真空连通阀 1-2：亚德客连通阀索引
91 | 连通阀关到位状态 | connectingValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[3] | R | 0-真空连通阀 1-2：亚德客连通阀索引
92 | AV阀开关状态 | AVValveState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:AV阀索引
93 | AV阀开到位状态 | AVValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:AV阀索引
94 | AV阀关到位状态 | AVValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:AV阀索引
95 | BV阀开关状态 | BVValveState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:BV阀索引
96 | BV阀开到位状态 | BVValveOpenLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:BV阀索引
97 | BV阀关到位状态 | BVValveCloseLimitState | spectrum | DevBoolen[4] | R | 0-3:BV阀索引
98 | 电离室测量数据 | ionizationChamberMeasurementData | spectrum | DevDouble[2] | R | 0:电离室1 1：电离室2
99 | X/γ射线探测器测量数据 | cavityXRadiationDetectorMeasurementData | spectrum | DevDouble[2] | R | 0:腔内测量数据 1：腔外测量数据
100 | 电离室上电状态 | ionizationChamberPowerState | spectrum | DevBoolen[2] | R | 0-电离室1，1-电离室2
101 | X/γ射线探测器上电状态 | xRadiationDetectorPowerState | Scalar | DevBoolen | R
102 | 电离室高压启停状态 | ionizationChamberHighVoltageState | spectrum | DevBoolen[2] | R | 0-电离室1，1-电离室2
103 | 电离室测量启停状态 | ionizationChamberMeasureState | spectrum | DevBoolen[2] | R | 0-电离室1，1-电离室2
104 | 电离室零点校正状态 | ionizationChamberCalibrationState | spectrum | DevBoolen[2] | R | 0-电离室1，1-电离室2
105 | 电离室高压设置值 | ionizationChamberHighVoltageSetting | spectrum | DevDouble[2] | R | 0-电离室1，1-电离室2
106 | 气路电磁阀状态 | airSolenoidValveState | spectrum | DevBoolen[11] | R | 0-8：气路分路电磁阀索引。9：气路主路电磁阀1 10：气路主路电磁阀2
107 | 报警信息 | alarmInfo | spectrum | DevString[3] | R | 0:真空报警信息 1：低温泵报警信息 2：电离室报警信息
108 | 闸板阀故障反馈 | gateValveFaultFeedback | spectrum | DevShort[9] | R | 0-特排闸板阀 ，1-靶件转移闸板阀 2- 靶室联通闸板阀 3-1#手套箱闸板阀 4-2#手套箱闸板阀 5-3#手套箱闸板阀 6-4#手套箱闸板阀 7-5#手套箱闸板阀 8- 探测器闸板阀
109 | 电离室故障反馈 | ionizationChamberFaultFeedback | spectrum | DevShort[2] | R | [0]：电离室1故障代码 [1]:电离室2故障代码
110 | X/γ射线探测器故障反馈 | xRadiationDetectorFaultFeedback | Scalar | DevShort | R | X/γ射线探测器故障代码
111 | 摆阀故障反馈 | pendulumValveFaultFeedback | spectrum | DevShort[4] | R | 0-3 摆阀索引
112 | 排气阀故障反馈 | exhaustValveFaultFeedback | spectrum | DevShort[10] | R | 0-净化排气阀 1-特排排气阀 2-粗抽排气阀 3-放空阀 4-靶件转移放气阀 5-1#前级排气阀 6-2#前级排气阀 7-3#前级排气阀 8-4#前级排气阀 9- 探测器放气阀
113 | 角阀故障反馈 | angleValveFaultFeedback | spectrum | DevShort[6] | R | 0-靶转移角阀 1:电离室1角阀 2：电离室2角阀 3：探测器角阀 4:1#前级泵角阀 5：2#前级泵角阀
114 | 泵故障反馈 | pumpFaultFeedback | spectrum | DevShort[2] | R | 0-螺杆泵 1-罗茨泵
115 | 粗抽截止阀故障反馈 | coarsePumpingShutoffValveFaultFeedback | Scalar | DevShort | R | 粗抽截止阀故障故障代码
116 | 连通阀故障反馈 | connectingValveFaultFeedback | spectrum | DevShort[3] | R | 故障代码:0-真空连通阀 1-2：亚德客连通阀索引
117 | 特排通风阀故障反馈 | specialVentilationValveFaultFeedback | Scalar | DevShort | R | 特排通风阀故障代码
118 | 缺水报警 | waterShortageAlarm | spectrum | DevBoolen[5] | R | 0-3: 低温泵索引 4：螺杆泵
438+ 19 + 12 = 469（除分子泵）

## 命令
序号 | 接口名称 | 设计名称 | 输入数据类型 | 输出数据类型 | 接口说明
1 | 预约锁定 | devLock | DevString | DevVoid | 预约锁定，本接口由“软件集成开发平台组件”提供统一实现（C++）； 输入数据为JSON格式字符串，包括用户名、角色名、角色等级等信息； 预约锁定失败抛出异常
2 | 解除锁定 | devUnlock | DevBoolean | DevVoid | 解除锁定，本接口由“软件集成开发平台组件”提供统一实现（C++）； 输入数据为：true为所有客户端解锁，false为当前客户端解锁； 解除锁定失败抛出异常
3 | 锁定确认 | devLockVerify | DevVoid | DevVoid | 锁定确认，本接口由“软件集成开发平台组件”提供统一实现（C++）； 锁定确认失败抛出异常；3分钟之内需要执行一次，否则会自动解锁
4 | 锁定查询 | devLockQuery | DevVoid | DevString | 锁定查询，本接口由“软件集成开发平台组件”提供统一实现（C++）； 返回当前预约锁定的所有客户端信息，JSON格式字符串； 锁定查询失败抛出异常
5 | 用户配置 | devUserConfig | DevString | DevVoid | 预约锁定，本接口由“软件集成开发平台组件”提供统一实现（C++）； 输入数据为JSON格式字符串，包括用户名、角色名、角色等级等信息； 用户配置失败抛出异常
6 | 自检 | selfCheck | DevVoid | DevVoid | 自检，设备根据自身情况处理，尽可能能反映设备状况；查询结果保存在Attribute的selfCheckState和selfCheckStatus中
7 | 手动/自动模式切换 | modeSwitch | DevVoid | DevVoid | 手动 自动模式切换
8 | 申请通排风 | requestVentilationAndExhaust | DevShort | DevVoid | 申请通排风 1-打开申请通排风 0-关闭申请通排风
9 | 申请净化 | requestPurification | DevShort | DevVoid | 申请净化 1-打开申请净化 0-关闭申请净化
10 | 申请关电 | requestPowerOff | DevShort | DevVoid | 申请关电（是否需要）1-打开申请关电 0-关闭申请关电
11 | 申请特排 | requestSpecialExhaust | DevShort | DevVoid | 申请特排 1-打开申请特排 0-关闭申请特排
12 | 抽真空启停操作 | operateVacuum | DevShort | DevVoid | 1:启动抽真空，0：停止抽真空
13 | 放气启停操作 | operateExhaust | DevShort | DevVoid | 1:启动放气，0：停止放气
14 | 流洗启停操作 | operateWash | DevShort | DevVoid | 1：启动流洗，0：停止流洗
15 | 通排风启停操作 | operateVentilationAndExhaust | DevShort | DevVoid | 1:启动通排风 0：停止通排风
16 | 流洗高压值 | setWashHigh | DevDouble | DevVoid | 设置流洗高压值（流洗参数设置）
17 | 流洗低压值 | setWashLow | DevDouble | DevVoid | 设置流洗低压值 （流洗参数设置）
18 | 流洗次数 | setWashNumber | DevShort | DevVoid | 设置流洗次数（流洗参数设置）
19 | 流洗高压等待时间 | setWashHighWaitTime | DevShort | DevVoid | 设置流洗高压等待时间（流洗参数设置）
20 | 全量程规管选择 | selectFullRangeGauge | DevShort | DevVoid | 全量程规管选择(自动抽真空参数设置)
21 | 自动流程摆阀选择 | selectPendulumValve | DevShort | DevVoid | 摆阀自动打开选择(自动抽真空设置)
22 | 真空腔体阈值 | setVacuumChamberThreshold | DevDouble | DevVoid | (低温泵摆阀打开条件)
23 | 低温泵腔体真空度阈值 | setCryoPumpChamberThreshold | DevVarDoubleArray | DevVoid | 参数1：摆阀索引 参数2：阈值(低温泵摆阀打开条件)
24 | 低温泵一级冷头温度阈值 | setPrimaryColdHeadTemperatureThreshold | DevVarDoubleArray | DevVoid | 参数1：摆阀索引 参数2：阈值(低温泵摆阀打开条件)
25 | 低温泵二级冷头温度阈值 | setSecondaryColdHeadTemperatureThreshold | DevVarDoubleArray | DevVoid | 参数1：摆阀索引 参数2：阈值(低温泵摆阀打开条件)
26 | 排气阀开关操作 | operateExhaustValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1:0-净化排气阀 1-特排排气阀 2-粗抽排气阀 3-放空阀 4-靶件转移放气阀 5-1#前级排气阀 6-2#前级排气阀 7-3#前级排气阀 8-4#前级排气阀 9- 探测器放气阀 参数2:1-开排气阀 0-关排气阀
27 | 闸板阀开关操作 | operateGateValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1： 0-特排闸板阀 ，1-靶件转移闸板阀 2-靶室连通闸板阀 3-左手套箱闸板阀 4-右手套箱闸板阀 5- 探测器闸板阀 参数2：1-开闸板阀 0-关闸板阀
28 | 特排通风阀开关操作 | operateSpecialVentilationValve | DevShort | DevVoid | 1-打开，0-关闭
29 | 角阀开关操作 | operateAngleValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0:靶件转移角阀 1:电离室1角阀 2：电离室2角阀 3：探测器角阀 4:1#前级泵角阀 5：2#前级泵角阀 参数2：1-打开，0-关闭
30 | 粗抽截止阀操作 | operateCoarsePumpingShutoffValve | DevShort | DevVoid | 1-打开，0-关闭
31 | 连通阀操作 | operateConnectingValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0：真空连通阀，1-2：亚德客连通阀索引 参数2：1-打开，0-关闭
32 | 泵开关操作 | operatePump | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-螺杆泵 1-罗茨泵 2-5：前级泵索引，6:分子泵 参数2：1-打开，0-关闭
33 | 泵上下电操作 | operatePumpPower | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-螺杆泵 1-罗茨泵 2-5：前级泵索引，6:分子泵 参数2：1-上电，0-下电
34 | 水路电磁阀开关操作 | operateWaterSolenoidValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-33 水路分路电磁阀索引，34:总水路电磁阀索引 参数2：1-打开，0-关闭
35 | 摆阀开关操作 | operatePendulumValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：摆阀索引，参数2: 1-打开，0-关闭
36 | 粗抽阀开关操作 | operateCoarsePumpingValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：粗抽阀索引，参数2: 1-打开，0-关闭
37 | 吹扫阀开关操作 | operatePurgeValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：吹扫阀索引，参数2: 1-打开，0-关闭
38 | 压机电源开关操作 | operateCompressorPower | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：压机索引，参数2：1-打开，0-关闭
39 | 前级泵复位操作 | operatePrePumpReset | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：前级泵索引，参数2：1-打开，0-关闭
40 | 低温泵自动再生操作 | operatePumpAutoRegeneration | DevShort | DevVoid | 参数值：0-3代表低温泵索引。该操作代表启动各个低温泵自动再生流程
41 | 低温泵停机操作 | operatePumpShutdown | DevShort | DevVoid | 参数值：0-3代表低温泵索引。该操作代表启动各个低温泵自动再生停机流程
42 | 低温泵再生模式 | setPumpRegenerationMode | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3代表低温泵索引，参数2：0-无氚 1-含氚
43 | 低温泵急停操作 | operatePumpEMO | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：低温泵索引，参数2：1-打开，0-关闭
44 | 低温泵手自动模式切换 | pumpModeSwitch | DevVoid | DevVoid | 低温泵手动 自动模式切换
45 | 低温泵吹扫时间 | setPumbSweepTime | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引（0-3），[1]：低温泵吹扫时间。
46 | 低温泵重吹时间 | setPumbRepeatSweepTime | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵重吹时间。
47 | 低温泵重吹扫次数 | setPumbRepeatSweepNumber | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵重吹次数。
48 | 低温泵基础压力 | setPumbBasePressure | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵基础压力。
49 | 低温泵压升率 | setPumbPressureRatio | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵压升率。
50 | 低温泵保压循环次数 | setPumbKeepPressureRepeatNumber | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵保压循环次数。
51 | 低温泵停机吹扫时间 | setPumbStopSweepTime | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵停机吹扫时间。
52 | 低温泵停机抽空时间 | setPumbStopExhaustTime | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵停机抽空时间。
53 | 低温泵停机抽空循环次数 | setPumbStopExhaustCycleNumber | DevVarShorArray | DevVoid | 输入值：[0]:低温泵索引，[1]：低温泵停机抽空时间。
54 | 低温泵吹扫时间设定 | triggerPumbSweepTime | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
55 | 低温泵重吹时间设定 | triggerPumbRepeatSweepTime | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
56 | 低温泵重吹扫次数设定 | triggerPumbRepeatSweepNumber | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
57 | 低温泵基础压力设定 | triggerPumbBasePressure | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
58 | 低温泵压升率设定 | triggerPumbPressureRatio | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
59 | 低温泵保压循环次数设定 | triggerPumbKeepPressureRepeatNumber | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
60 | 低温泵停机吹扫时间设定 | triggerPumbStopSweepTime | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
61 | 低温泵停机抽空时间设定 | triggerPumbStopExhaustTime | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
62 | 低温泵停机抽空循环次数设定 | triggerPumbStopExhaustCycleNumber | DevShort | DevVoid | 输入值:低温泵索引(0-3)
63 | AV阀开关操作 | operateAVValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：AV阀索引，参数2: 1-打开，0-关闭
64 | BV阀开关操作 | operateBVValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-3：BV阀索引，参数2: 1-打开，0-关闭
65 | 电离室电源开关操作 | operateIonizationChamberPower | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-1:电离室索引 参数2：1-打开，0-关闭
66 | x/r射线探测器电源开关操作 | operateXRadiationDetectorPower | DevShort | DevVoid | 1-打开，0-关闭
67 | 电离室高压加载操作 | operateIonizationChamberHighVoltage | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-1:电离室索引 参数2：1-打开，0-关闭
68 | 电离室测量启停操作 | operateIonizationChamberMeasure | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-1:电离室索引 参数2：1-打开，0-关闭
69 | 电离室零点校正操作 | operateIonizationChamberCalibration | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-1:电离室索引 参数2：1-打开，0-关闭
70 | 电离室高压设置 | setIonizationChamberHighVoltage | DevVarDoubleArray | DevVoid | 参数1：0-1:电离室索引 参数2：高压设置值
71 | 气路电磁阀开关操作 | operateAirSolenoidValve | DevVarShorArray | DevVoid | 参数1：0-8：气路分路电磁阀索引。9：气路主路电磁阀1 10：气路主路电磁阀2 参数2：1-打开，0-关闭